УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос цен (котировок) № 45-К/15 на право заключить договор на поставку монитора прикроватного с принадлежностями

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

| № п/п. | Наименование оборудования | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор прикроватный с принадлежностями | Приложение № 1 | Комплект | 1 |

Приложение 1.

| № п.п. | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |
| 1.2 | Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, а так же операционных для мониторинга состояния всех категорий пациентов | наличие |
| 1.3 | Технологическая совместимость с имеющимися у заказчика мониторами Nihon Kohden | наличие |
| 2. | Технические характеристики: |
| 2.1.1 | Базовые измеряемые параметры: ЭКГ, Дыхание, SpO2, НИАД, Температура, Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 2.1.2 | Дополнительные измеряемые параметры при использовании опциональных подключаемых датчиков или модулей: Сердечный выброс, FiO2, BIS, газоанализ (O2, CO2, N2O, Hal, Sev, Enf, Des, Iso.), спирометрия, капнометрия в боковом потоке, ЭЭГ, ИАД, СО2 в основном потоке | Наличие |
| 2,2 | Интерфейс пользователя и программное обеспечение |
| 2.2.2 | Сенсорный экран и кнопки на корпусе прибора. | Наличие |
| 2.2.3 | Русифицированное меню и сообщения на экране. | Наличие |
| 2.2.4 | Ввод данных о пациенте c помощью экранной клавиатуры либо пера для сенсорного экрана. | Наличие |
| 2.2.5 | Передача данных о пациенте с центральной станции и из памяти измерительного модуля | Наличие |
| 2.2.6 | Мониторинг ИАД, Сердечного выброса, Непрерывного сердечного выброса, капнометрии в основном потоке, FiO2, BIS, анестезиологических газов, спирометрии, капнометрии бокового потока, ЭЭГ | Наличие |
| 2.2.7 | Графические и числовые данные с других мониторов, работающих в одной локальной сети, могут быть просмотрены на экране | Наличие |
| 2.2.8 | Оксикардиореспирограмма: 1.Отображается в виде короткого тренда на основном экране; 2. Отображается в отдельном окне обзора. | Наличие |
| 2.2.9 | Архив волновых форм |  |
| 2.2.9.1 | Период записи: последние 24 часа; | не менее 24 часов |
| 2.2.9.2 | Число записываемых кривых: | не менее 5 |
| 2.2.10 | Архив эпизодов аритмий, сегмент ST | Наличие |
| 2.2.11 | Количество файлов записи | Количество файлов записи: не менее 8000 |
| 2.2.12 | Графические тренды параметров | Период записи: последние 24 часа |
| 2.2.13 | Табличные тренды | Период записи: последние 24 часа |
| 2.2.14 | Программное обеспечение («гемодинамический калькулятор») для отображения и расчета, PCWP (давление заклинивания в капиллярах легочной артерии), PCWP-time, CVP (центральное венозное давление), SV(ударный объем), LSW (работа левого желудочка), SVR (системное сосудистое сопротивление),параметров гемодинамикиHR (ЧСС), CO (сердечный выброс), CI (сердечный индекс), AP (артериальное давление) (S/D/M), PAP (давление в легочной артерии) (S/D/M), PVR (легочное сосудистое сопротивление), RSW (работа правого желудочка), SVI, LSWI, SVRI, PVRI, RSWI | Наличие |
| 2.3 | Дисплей и отображаемые параметры |
| 2.3.1 | Тип дисплея, TFT ЖК цветной, сенсорный | Наличие |
| 2.3.2 | Диагональ дисплея | Не менее 15 дюймов |
| 2.3.3 | Максимальное количество отображаемых кривых | Не менее 15 |
| 2.3.4 | Отображаемые на дисплее кривые (при подключении соответствующего типа датчика) ЭКГ ( не менее 12 кривых одновременно), дыхание, ИАД, плетизмограмма, капнограмма, термодилюционная кривая сердечного выброса, ЭЭГ, концентрация закиси азота, концентрация кислорода, концентрация анестетика, давление в дыхательных путях. | Наличие |
| 2.3.5 | Отображаемые на дисплее числовые данные (при подключении соответствующего типа датчика) ЧСС, частота VPC, уровень ST-сегмента, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, второй канал SpO2, ЧП, температура, сердечный выброс, сердечный индекс, температура инъектата, температура крови, концентрация О2, EtCO2, FiCO2, BIS, концентрация N2O, концентрация О2 на вдохе, концентрация анестетика (галотан, изофлюран, энфлюран, севофлюран, дезфлюран), MAC, пиковое давление в дыхательных путях, ПДКВ, среднее давление в дыхательных путях, минутный объем, дыхательный объем на вдохе и выдохе, комплайнс, сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе, отношение вдох:выдох. | Наличие |
| 2.3.6 | Функция замораживания кривых | Наличие |
| 2.3.7 | Режимы отображения кривых подвижный | Наличие |
| 2.3.8 | Режимы отображения кривых фиксированный | Наличие |
| 2.3.9 | Визуальная индикация параметров организма | Наличие |
| 2.3.10 | Время восстановления после разряда дефибриллятора Индикаторы ЧСС, частоты пульса, дыхания | Не более 10 с |
| 2.3.11 | Звуковые сигналы | Наличие |
| 2.3.12 | Типы звуковых сигналов: Тревога, звук синхронизации, звуки нажатия кнопок. | Наличие |
| 2.3.13 | Типы звуковых сигналов тревоги | Не менее 3-х: (критическое состояние, предостережение об опасности, внимание) |
| 2.3.14 | Тревоги | Наличие |
| 2.3.15 | Приоритеты тревог | Не менее 3-х: (критическое состояние, предостережение об опасности, внимание) |
| 2.3.16 | Типы тревог: Тревоги основных жизненных показателей, тревоги аритмии, тревоги межкроватного мониторирования, технические тревоги. | Наличие |
| 2.3.17 | Тревоги аритмии: асистолия, желудочковая тахикардия, желудочковая фибрилляция, серия экстрасистол, парная экстрасистола, ранняя экстрасистола, бигеминия, экстрасистола, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия, желудочковая брадикардия, критическая тахикардия, критическая брадикардия, суправентрикулярная тахикардия, две экстрасистолы различной формы в течение 3 минут, желудочковый ритм, нет комплекса QRS в течение 1-3 сек, тригеминия, нерегулярный RR интервал, QRS комплекс не обнаружен в пределах заданного интервала времени, RR интервал длиннее доминантного, не обнаружен QRS комплекс в пределах предела брадикардии | Наличие |
| 2.3.18 | Технические тревоги: Отсоединение кабеля, шумы сигнала, отсутствует электрод, тревога обнаружения кривой, отсутствует датчик, проверка манжеты/шланга, проверка датчика, низкий заряд батареи. | Наличие |
| 2.3.19 | Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звуковой сигнал тревоги. | Наличие |
| 2.3.20 | Возможность отложить тревогу на 1, 2, 3 мин или выкл. | Наличие |
| 2.3.21 | Возможность подавления звукового сигнала тревоги на 1, 2, 3 мин. | Наличие |
| 2.4 | ЭКГ |
| 2.4.1 | Отведения: |  |
| 2.4.2 | Тип кабеля ЭКГ 3 электрода, 6 электродов, 10 электродов | Наличие |
| 2.4.3 | Снимаемые отведения 3-х электродный кабель: I, II, III; | Наличие |
| 2.4.4 | Снимаемые отведения 3-х электродный кабель: I, II, III; | Наличие |
| 2.4.5 | Снимаемые отведения 10-ти электродный кабель: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6; | Наличие |
| 2.4.6 | Защита входа ЭКГ от импульса энергией не менее 400 Дж (5 кВ) | Наличие |
| 2.4.7 | Отображение на дисплее |  |
| 2.4.8 | Количество отображаемых каналов на дисплее одновременно | Не менее 3-х (с кабелем на 3/6 электродов); |
|  |  | Не менее 12-ти (с кабелем на 10 электродов) |
| 2.4.9 | Функция отображения импульсов кардиостимуляции | Наличие |
| 2.4.10 | ЧСС |  |
| 2.4.11 | Метод расчета скользящего среднего/Моментальный от удара к удару (по выбору) | Наличие |
| 2.4.12 | Диапазон расчета | от 15 до 300 уд./мин. |
| 2.4.13 | Меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.4.14 | Параметры тревоги: Тахикардия, Брадикардия, Асистолия. | Наличие |
| 2.4.15 | Анализ ЭКГ по 12 отведениям | Наличие |
| 2.4.16 | Категории интерпретации ЭКГ: Патологическая, Патологический ритм, Пограничная, Нормальная, Атипичная. | Наличие |
| 2.4.17 | Обнаружение патологических состояний | Не менее 200 видов |
| 2.4.18 | Измерение уровня ST-сегмента | Наличие |
| 2.4.19 | Число каналов измерения 3 -электрода | Не менее 1 канала; |
| 2.4.20 | Число каналов измерения 6 -электрода | Не менее 8 каналов; |
| 2.4.21 | Число каналов измерения 10 -электрода | Не менее 12 каналов. |
| 2.4.22 | Возможность записи всех эпизоды за последние 24 часа файлов для всех отведений мониторинга | Наличие |
| 2.4.23 | Установка точки измерения изолинии и измерения уровня ST | Наличие |
| 2.4.24 | Метод измерение трансторакального импеданса | Наличие |
| 2.4.25 | Измерительное отведение пользователем: R-F или R-L | Наличие |
| 2.4.26 | Диапазон измерения | От 0 до 150 вд./мин |
| 2.4.28 | Защита входа ЭКГ от импульса энергией не менее 400 Дж (5 кВ). | Наличие |
| 2.4.29 | Функция отключения измерения ЧД | Наличие |
| 2.4.30 | Установка параметров и границ тревоги из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.4.31 | Настройка длительности интервала апноэ с шагом не более 5 сек. | не менее 5 сек. и не более 40 сек. |
| 2.5 | Пульсоксиметрия (SpO2) |
| 2.5.1 | Метод поглощение света на двух длинах волн | Наличие |
| 2.5.2 | Время задержки данных | Не более 10 с |
| 2.5.3 | Диапазон измерения | От 0 до 100 % |
| 2.5.4 | Точность измерения | Не менее 90 %; |
| 2.5.5 | Диапазон измерения частоты пульса | не менее 30 и не более 300 уд./мин |
| 2.5.6 | Время отклика на выбор: низкое, нормальное, высокое | Наличие |
| 2.5.7 | Дезинфекция датчика SpO2 | Наличие |
| 2.5.8 | Степень влагозащиты | Не менее IPX4 |
| 2.5.9 | Установка параметров и границ тревоги из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.5.10 | Переменный тон, при изменении значения SpO2 | Наличие |
| 2.6 | Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) |
| 2.6.1 | Метод измерения осциллометрический | Осциллометрический |
| 2.6.2 | Диапазон измерения | От 0 и не менее 300 мм рт. ст. |
| 2.6.3 | Точность измерения в диапазоне от 0 до 200 мм рт.ст. | Не более 3 мм рт.ст. |
| 2.6.4 | Точность измерения в диапазоне от 200 до 300 мм рт.ст. | Не более 4 мм рт.ст. |
| 2.6.5 | Категория пациентов взрослые, дети или новорожденные, распознается по подключенному шлангу манжеты | Наличие |
| 2.6.6 | Ручной режим, постоянный , периодический, триггерный, поэтапный, «пункция вены» | Наличие |
| 2.6.7 | Автоматический запуск измерения неинвазивного артериального давления в случае предполагаемого резкого изменения АД | Наличие |
| 2.6.8 | Настройка первоначального давления в манжете | Взрослые/дети: минимально не более 100 и максимально не более 180 мм рт.ст; Новорожденные минимально не более 70 и максимально не более 120 мм рт.ст. |
| 2.6.9 | Максимальное давление накачки манжеты Взрослые/дети: | Не более 300 мм рт.ст.; |
| 2.6.10 | Максимальное давление накачки манжеты Новорожденные: | Не более 150 мм рт.ст. |
| 2.6.11 | Отображаемые значения систолическое АД, диастолическое АД, среднее АД, давление в манжете во время измерения | Наличие |
| 2.6.12 | Обновление отображаемых данных с каждым измерением | Наличие |
| 2.6.13 | Сигнал окончания измерения | Наличие |
| 2.6.14 | Установка параметров и границ тревоги | Наличие |
| 2.6.15 | Система безопасности при сбое питания немедленный сброс давления в манжете при отсутствии питания | Наличие |
| 2.7 | Температура |
| 2.7.1 | Диапазон измерения | От 0 до 45 °С |
| 2.7.2 | Количество каналов | Не менее 2-х |
| 2.7.3 | Погрешность измерения при температуре от 25 до 45 °С | Не белее 0.1 °С |
| 2.7.4 | Погрешность измерения при температуре от 0 до 25 °С | Не более 0.2 °С |
| 2.7.5 | Установка параметров и границ тревоги из меню настройки тревог и непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |
| 2.8 | Инвазивное измерение артериального давления (ИАД) |
| 2.8.1 | Методом прямым измерением давления | Наличие |
| 2.8.2 | Измерение при помощи подключения трансдьюсеров ИАД к разъему монитора | Наличие |
| 2.8.3 | Количество каналов измерения | Не менее 3-х |
| 2.8.4 | Отображаемые параметры систолическое, диастолческое и среднее ИАД; | Наличие |
| 2.8.5 | Отображаемые параметры вариабельность пульсового давления; | Наличие |
| 2.8.6 | Отображаемые параметры вариабельность систолического давления | Наличие |
| 2.8.7 | Диапазон измерения давления: | От -50 до 300 мм.рт.ст |
| 2.8.8 | Погрешность измерения | Не более 1 мм.рт.ст. |
| 2.8.9 | Установка параметров и границ тревоги | Наличие |
| 2.8.10 | Диапазон измерения частоты пульса | От 0 до 300 уд./мин |
| 2.9 | Капнометрия в основном потоке |
| 2.9.1 | Метод инфракрасной спектрофотометрии, в основном при помощи комплектов для капнометрии, подключаемых к разъему монитора. | Наличие |
| 2.9.2 | Интубированные пациенты; | Наличие |
| 2.9.3 | Неинтубированные пациенты | Наличие |
| 2.9.4 | Измеряемые параметры FiСO2, EtCO2 | Наличие |
| 2.9.5 | Диапазон измерения | от 0 до 100 мм.рт.ст. |
| 2.9.6 | Погрешность измерения 0 ≤ CO2 ≤ 10 мм рт.ст. | Не более 3 мм рт.ст. |
| 2.9.7 | Погрешность измерения 10 ≤ CO2 ≤ 40 мм рт.ст. | Не более 4 мм рт.ст. |
| 2.9.8 | Погрешность измерения 40 ≤ CO2 ≤ 100 мм рт.ст. | Не более 10 мм рт.ст. |
| 2.9.9 | Время разогрева | Не более 15 с |
| 2.9.10 | Время отклика | Не более 0,5 с |
| 2.9.11 | Определяемая частота дыхания | от 3 до 150 дых./мин. |
| 2.9.12 | Установка параметров и границ тревоги | Наличие |
| 2.9.13 | Интервал тревоги апноэ, настройка с шагом 5 с. | Не менее 5с. и не более 40 с. |
| 2.9.14 | Тип компенсации: О2+Возд., О2+N2O | Наличие |
| 2.9.15 | концентрация дыхательной смеси задается пользователем | Наличие |
| 2.9.16 | Водозащита капнометрического датчика | наличие |
| 2.9.18 | Мертвое пространство воздушного пространства | Не более 5 мл; |
| 2.9.19 | Анти-запотевающее покрытие внутренней поверхности адаптера; | Наличие |
| 2.10. | Сердечный выброс (СВ) |
| 2.10.1 | Метод измерения Термодилюционный, при помощи наборов для измерения СВ, подключаемых к разъему монитора | Наличие |
| 2.11. | Неинвазивный сердечный выброс | Наличие |
| 2.11.1 | Программное обеспечение для расчета сердечного выброса неинвазивным способом используя данные ЭКГ, SpO2, НИАД | Наличие |
| 2.12 | Коммуникационные возможности |
| 2.12.1 | Сетевой интерфейс | наличие |
| 2.12.2 | Беспроводной сетевой интерфейс | наличие |
| 2.12.3 | Разъем для флеш-карты | наличие |
| 2.12.4 | Дополнительный видеоинтерфейс тип VGA | наличие |
| 2.13 | Возможности документации |
| 2.13.1 | Встроенное устройство для документации информации, отображаемой монитором термический принтер | наличие |
| 2.14 | Питание |
| 2.14.1 | Питание от сети переменного тока от 100 до 240 В ±10 %, 50/60 Гц | наличие |
| 2.14.2 | Тип аккумулятора никель-металгидридный | наличие |
| 2.14.3 | Время работы от одного полностью заряженного аккумулятора | Не менее 60 мин |
| 2.14.4 | Время полной зарядки аккумулятора | Не более 6 часов |
| 2.14.5 | Комплект поставки: |
| 2.14.6 | Монитор пациента | 1 шт. |
| 2.14.7 | Стандартный комплект принадлежностей |  |
| 2.14.8 | Кабель пациента на 3 отведения (3 электрода) | 1 шт. |
| 2.14.9 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 1 шт. |
| 2.14.10 | Электроды ЭКГ одноразовые, для взрослых, общего использования (в упаковке 150 шт.) | 1 уп. |
| 2.14.11 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м с пульсоксиметрическим датчиком | 1 шт. |
| 2.14.12 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 1 шт. |
| 2.14.13 | Манжета взрослая ширина 15см | 2 шт. |
| 2.14.14 | Сетевой шнур | 1 шт. |
| 2.14.15 | Батарея аккумуляторная | 1 шт. |
| 2.14.16 | Температурный датчик | 2 шт. |
| 2.14.17 | Программное обеспечение для определения неинвазивного сердечного выброса | 1 шт. |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации), инструкция по эксплуатации на русском языке; регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию), произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих инструментов и оборудования.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести обучение медицинского персонала на рабочем месте.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

В случае если в течение гарантийного срока  оборудование выйдет из строя, или будут обнаружены дефекты, возникшие по вине Поставщика, или будет определено не соответствие оборудования установленным в договоре требованиям, Поставщик по требованию Заказчика обязуется в течение 10 рабочих дней после получения требования заменить неисправный товар на аналогичное, устранить за свой счет выявленные неисправности путем ремонта, замены дефектных частей и в случае необходимости направить специалиста для устранения неисправностей на место эксплуатации товара.

В случае поставки оборудования ненадлежащего качества, некомплектного, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, Поставщик обязуется заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати (при наличие)участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц).  После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением №1 к настоящей документации. К заявке должны быть приложены копии документов, удостоверяющих качество товара (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение и т.д.).

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара, год выпуска, перечень документов, подтверждающих качество, срок гарантии.

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

- место, условия и сроки (периоды) поставки и установки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| № | Наименование товара | Кол-во | Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Монитор прикроватный с принадлежностями | 1 | 600000,00 | 590000,00 | 610000,00 |

В цели экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 2, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 590000,00 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, 00 копеек.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата в иностранной валюте не допускается. Расчеты по договору производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Поставщика.

Оплата в размере 100 000 рублей производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию, остальная сумма оплачивается до 1 апреля 2016 года.

При наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных договором.

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения (инструктаж) персонала, устранение недостатков и неисправностей оборудования  в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок): 08.09.2015г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок): 17.09.2015г.

- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Не предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (котировок), и оценивает такие заявки.

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено

- срок заключения договора:

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- прочие условия:

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

- приложения:

Приложение № 1 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 проект договора.

Приложение № 1

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ 
№ ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить оборудование  в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

3. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Страна изготовления, фирма производителя | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о включенных в цену оборудования расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), _____________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. __________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

направляет следующие документы (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

Договор № 45-К/15

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________

на поставку   монитора прикроватного с принадлежностями.

г. Иркутск                                                                                                 "___"____________ 201__ г.

, в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице   _____________,_ действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол от   __________    года  №),               заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять монитор прикроватный с принадлежностями (далее - Оборудование), указанное в приложении № 1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Условия поставки товара: Поставка, отгрузка, ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00.

1.4. Место поставки товара: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

1.5. Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование надлежащего качества в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к документации по исполнению Договора.

2.1.2. принять документы, предусмотренные п. 3.9. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию. Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

2.2.2. произвести монтаж оборудования с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования, при необходимости с привлечением услуг автовышки.

2.2.3. произвести обучение (инструктаж) медицинского персонала на рабочем месте.

2.2.4. руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при монтаже оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятий, мероприятия по технике безопасности.

2.2.5. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.6. своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.2.7. обеспечивать соответствие поставляемого Оборудования требованиям государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

2.2.8. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Оборудования и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.2.9. гарантировать соответствие поставляемого оборудования требованиям к  качественным характеристикам, установленным  Законодательством Российской Федерации при его использовании и хранении, и нести все расходы по замене дефектного оборудования, выявленного Заказчиком;

2.2.10. отгружать оборудование своими силами и за счет собственных средств.

2.3. стороны обязаны исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Оборудования осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Поставщик  не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом  Заказчика по  телефону (3952) 46-53-30, факсу (3952) 46-53-42 с указанием времени поставки Оборудования.

3.3. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика акта приема - передачи Оборудования, и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Передача Оборудования представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей межотраслевой универсальной формы № М-2, выданной Заказчиком, а также документа, удостоверяющего личность.

3.4. Фамилия представителя Заказчика, номер доверенности и дата ее выдачи указываются в товаросопроводительных документах на Оборудование.

3.5. С момента подписания акта приема - передачи и акта ввода в эксплуатацию Оборудования к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Оборудования.

3.6. Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

3.7. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем оборудования.

3.8. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец),  выпущен не ранее 2015 года.

3.9. При завершении поставки оборудования Поставщик представляет Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:

- накладные;

- счет-фактуры/счета;

- акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию указанные в приложении № 2, № 3 , являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае ненадлежащего оформления документации по исполнению договора Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

3.10. Приём Заказчиком  Оборудования по количеству осуществляется в момент его получения в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6. При этом Заказчик обязан проверить обеспеченность сохранности Оборудования при перевозке (исправность пломб, наличие защитной маркировки, исправность тары и т.п.) Получатель производит приемку Оборудования по количеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.11.  Приём Заказчиком  Оборудования по качеству осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления поставки, в присутствии представителя Поставщика, в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. Получатель производит приемку Оборудования по качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.12. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования приемка забракованного (некачественного) Оборудования  производится с участием представителя Поставщика. Заказчик обязан сохранить забракованное (некачественное) Оборудование, для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанное Оборудование, принятое Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

3.13. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, хранением, возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

3.14. В случае несоответствия поставленного Оборудования требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего Оборудования, Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.15. Претензии по количеству и качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения обнаружения несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования.

3.16. Претензии по качеству поставляемого оборудования принимаются Поставщиком в течение всего срока гарантии товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

3.17. Претензии по качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение  всего срока гарантии на Оборудование, при условии наличия составленного акта приема-передачи.

3.18. Претензия  Поставщику может быть вручена лично его представителю или направлена по почте (в том числе по электронной почте либо по факсу).

3.19. По итогам приемки оборудования при наличии документов, указанных в пп. 3.9., 2.2.7.  Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик оборудования,  Заказчик подписывает акт приема-передачи.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет                                рублей.

4.1.1. Цена договора включает все расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), предпродажной подготовкой, монтаж, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения (инструктаж) персонала, устранение недостатков и неисправностей оборудования  в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей (00) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию, остальная сумма оплачивается до 1 апреля 2016 года.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Поставщиком за нарушение сроков поставки оборудования, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-поставка оборудования, не соответствующего условиям Договора;

-просрочка исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 «Спецификация на поставляемое оборудование».

10.2. Приложение №2 «Акт  ввода в эксплуатацию».

10.3. Приложение №3 «Акт приема-передачи».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________ / П.Е.Дудин / | _________________________/ / |

Приложение №1

к  договору

№           от  «____» ______________ 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Фирма-производитель, страна изготовления | Функциональные, технические характеристики (потребительские свойства) | Год изготовления | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма прописью:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/П.Е.Дудин/ М.П. | ________________/_________________/ М.П. |

Приложение 2

к договору

№            от «_____»___________2015  г.

Акт ввода в эксплуатацию

г. Иркутск

“____”____________20__г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Представители

Получателя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

Поставщика (завода изготовителя)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание получения оборудования (государственный контракт, иной документ):

________________________________________№                     от       “      ”                 20  г.

1.Наименование оборудования_________________________________________________

Марка (модель, тип) __________________________________________________________

Заводской номер № _______________________Год выпуска “_____ ”________________г.

Предприятие – изготовитель___________________________________________________

Фирма-поставщик____________________________________________________________

(Почтовый адрес, телефон, факс)

____________________________________________________________________________

2.Дата получения оборудования Получателем “______”____________ 20   г.

3. Работы по вводу в эксплуатацию проведены с “______” ____________ 20    г.   по

“______” ______________ 20   г. предприятием (далее - Исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).

Договор с Поставщиком №_______________ от _______________(копия прилагается)

Получатель                                                                                                                 Поставщик

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дефекты___________________________________________________________устранены

Дефекты ______________________________________________________не устранены по причине_____________________________________________________________________

5.Оборудование____________________________________________________________________________соответствует/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно/не годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)

6.Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)______________________________________

____________________________________________________________________________

7.Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проведен.

8.Заключение комиссии _______________________________________________________

9.Гарантийный срок эксплуатации до ______________________________

Подписи членов комиссии:

Получатель                                                                                                                 Поставщик

М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение 3

к договору

№            от «_____»___________2015  г.

Акт приема-передачи №___________

г. Иркутск                                                                                                       “____”____________20__г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице _______________________________________________________________,

действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: ____________________________№___________от «______»________________20   г.

Стоимость передаваемого оборудования

____________________________________________________________________________

Поставщик передает, а  получатель принимает  следующее оборудование:

наименование _______________________________________________________________

модель _____________________________________________________________________

производитель_______________________________________________________________

серийный номер ______________________год выпуска “_____ ”________________г.

комплектация:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение с приложением (копия) |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением (копия) |  |  |
| 5 | Гарантийный талон |  |  |
| 6 | Эксплуатационная документация: Паспорт Формуляр Руководство по эксплуатации (Инструкция пользователя) |  |  |
| 7. | Другие документы: |  |  |

Передаваемое оборудование осмотрено

____________________________________________________________________________

ФИО, должность  подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:

1. претензий по внешнему виду. Комплектации, передаваемым документам нет

Подпись: ______________

2.Имеются замечания:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________

Подпись Получателя______________________________

Подпись Поставщика_____________________________

ПОЛУЧИЛ:                                                                      ПЕРЕДАЛ:

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

М.П.                                                                           М.П.

.